提高发芽试验能力验证结果满意度的建议
纪玉忠

（赤峰市种子管理站, 内蒙古 赤峰 024000）

摘要：根据2014年全国农作物种子质量检验机构发芽试验能力验证结果，阐述如何提高种子发芽试验能力验证结果的满意度，保证检测数据的准确性，进而提高种子发芽率的检测水平。
关键词：种子 发芽试验 能力验证 满意度
能力验证是省级以上农业行政主管部门对农作物种子检验机构进行质量控制的主要途径。通过开展能力验证，可以监控检验机构的运行状态，发现质量和技术管理体系运行过程中存在的问题，制定相应补救措施，确保检验机构始终保持较高的检验技术水平。近年来，国家农作物种子质量检验中心按照《农作物种子质量检验机构考核管理办法》的要求，每年按照预定计划，发送统一制作的验证样品由检验机构进行检测，对所获得的检验结果进行统计分析，根据结果的一致性来评价每个检验机构从事种子检验活动的技术能力。2014年，全国311家种子质量检验机构参加发芽试验能力验证，验证结果见表1，其中满意（A）的占68.5%，基本满意（B）的占19.9%，不满意（C）的占7.1%，不合格（BMP）的占4.5%。本文通过阐述如何提高种子检验机构发芽试验能力验证结果的满意度，旨在保证检测数据的准确性，进而提高种子发芽率的检测水平。
表1  2014年全国种子检验机构发芽试验能力验证结果
	等级
	省部级机构数
	地市级机构数
	县级机构数
	合计

	A
	23
	93
	97
	213

	B
	12
	25
	25
	62

	C
	0
	15
	7
	22

	BMP
	2
	4
	8
	14


1 认真对待能力验证活动  能力验证从样品接收到数据输出，是一套完整有序的检测过程，是检验机构日常工作的缩影，是内部质量控制的有效补充。参加能力验证活动，有助于提升检验机构的检测能力和管理水平，同时可以增强客户对检验机构的信任。因此，检验机构应认真对待每次能力验证活动，对整个检测过程的每一个环节进行细致入微的总结和思考，发现问题要及时采取有针对性的措施予以纠正，切忌弄虚作假伪造数据，更不能为了获得满意结果而与其他检验机构相互询问或者串通抄袭。
2 遵照检验指导书要求进行检测  能力验证检验指导书是针对该检验项目特点而编制的，其作用就是统一检测过程的关键环节，具有很强的操作性和针对性。如2014年能力验证检验指导书要求玉米种子的发芽试验按GB/T 3543.4－1995规定进行检验，采用25℃恒温，发芽床为S，不做预先处理。如果检验人员未严格按照指导书要求操作而采用20℃恒温，会导致检测结果与其他检验机构有所偏离。
3 提高检验人员觉悟和素质  在整个检验过程中，人员会对检测结果的准确性产生很大影响。对于检验工作态度端正而能力相对欠缺的检验人员，要通过传帮带和定期组织学习培训，不断提高其业务能力和水平，使其正确理解和全面把握技术关键点，更好地胜任检验工作。对于个别责任心不强，态度不端正，缺乏应有职业素养的检验人员，要果断进行岗位调整。检验工作需要耐得住寂寞，要千方百计引导检验人员爱岗敬业、不计名利、积极进取，务必使检验人员认识到所做的不仅是检测，更是责任；书写的不仅是凭证，更是公正。
4 保证仪器设备处于最佳工作状态  仪器设备运行状态会影响检测结果的准确性，在发芽试验选用发芽箱或发芽室时，应着重考虑以下因素：控温可靠、准确、稳定，箱内上、下各部位温度均匀一致；致冷致热能力强，变温转换要能在1h内完成；光照强度至少达到750～1250lux；装配有风扇，通气良好。发芽床有纸床、砂床以及土壤发芽床等种类。各种发芽床都应具备保水、通气性好，无毒质，无病菌和有一定强度的基本要求。湿润发芽床的水质应纯净，不含有机和无机杂质，无毒无害，pH值在6.0～7.0范围内。

5  严格控制环境条件  发芽试验的目的是测定种子批的最大发芽潜力。在进行发芽试验时，要充分满足种子发芽所需的各种条件。水分是种子发芽的关键性因素，不同作物或同一作物不同品种的种子对水分的敏感程度不同。根据发芽床和种子特性决定发芽床的加水量。发芽期间发芽床必须始终保持湿润，并注意保持试验各重复间的水分的一致性。幼苗的不同构造对氧气的需要量和敏感性也是有差异的。种子发芽时，胚根伸长对氧气需求比胚芽伸长更为敏感。如果发芽床上水分多、氧气少，则长芽；反之，水分少、氧气多，则宜于长根。应注意水分和通气的协调，防止水分过多或过少，导致幼苗的不均衡生长。尤其是置床时怕干床、图省事，过量加水，容易造成厌氧环境而影响发芽结果。发芽期间温度应尽可能一致，变幅不应超过±2℃。大多数种的种子可在光照或黑暗条件下发芽，但最好采用光照。

6  适当增加试验样品检测份数  分样是种子发芽率检测误差的来源之一。分样误差具有随机性，可能使检测值偏大，也可能使检测值偏小。赤峰市农作物种子质量检验中心2013至2014年参加发芽试验能力验证结果（表2）显示，适当增加试验样品检测份数，在容许误差范围内取其平均值，可以有效减小分样误差，使供检样品发芽率的检测值更加接近实际值。

表2 不同能力验证样品发芽率检测结果（%）
	样品名称
	实际值*
	检测值

	
	
	试样1
	试样2
	容许差距
	平均

	内单四号
	86
	83
	88
	5
	86

	金穗1203
	76
	74
	80
	6
	77

	晋单青贮42号
	85
	87
	84
	5
	86


注：样品发芽率的实际值由国家农作物种子质量检验中心提供。

参加能力验证活动，识别和改进自身存在的问题，有助于检验机构检测水平和服务能力不断提高。能力验证获得满意结果是检验机构考核的基本条件之一，也是检验机构具备对外开展检验业务技术能力的有力证明。如果无正当理由不参加能力验证或者能力验证不合格，将被暂停甚至撤销资格。因此，如何采取更有效的手段对其他检验项目能力验证的过程要素进行控制，保证检测质量和结果满意度尚需进一步探讨。

作者简介：纪玉忠（1973—），男，汉族，内蒙古赤峰人，高级农艺师，主要从事种子检验工作。1994年在内蒙古农业大学获农学学士学位；2005年在中国农业大学获农学硕士学位。
地    址：赤峰市红山区钢铁西街农牧业大楼种子管理站  邮    编：024000

电    话：13614866073

Email：jiyuzhong@sina.com
